Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - specyfikacja  techniczna

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją przepływomierza stacjonarnego ADCP z świadczeniem usługi serwisowej/gwarancyjnej  przez okres 24 miesięcy od dnia instalacji czujnika na stacji hydrologicznej IMGW-PIB Krapkowice na rzece Odrze.

Lokalizacja stacji gdzie ma być zamontowane urządzenie ADCP:

Krapkowice rzeka Odra, brzeg lewy

# 50°28'38" N 17°58'05" E

Przekrój koryta rzeki przy stanie wody 215 cm, wykonany urządzeniem ADCP, jest to stan wody poniżej stanów średnich dla tej stacji

Widok ogólny stacji

Łata wodowskazowa W1, przy przyczółku umocnionym Larsenami

Widok ogólny stacji

Maszt telemetryczny IMGW-PIB

Specyfikacja techniczna czujnika przepływu i prędkości wody:

Typ: akustyczny ADCP, horyzontalny, do pomiarów ciągłych, profilujący w korycie rzeki

Zakres pomiarowy (odległość): częstotliwość pracy urządzenia powinna zapewniać jak największy zasięg pomiarowy we wskazanym profilu gdzie będzie zainstalowany. Szerokość rzeki to około 100 m.

Zakres pomiarowy (głębokość): od min. 0,2 m do 10 m

Zakres pomiarowy (prędkości) : do +/- 5,0 m/s

Profilowanie prędkości w poziomie: TAK

Zasilanie:  zasilanie VDC, zakres 7 do 18 V

Wbudowany czujnik temperatury z rozdzielczością +/- 0,01˚C

Wbudowany czujnik przechyłu: TAK

Dokładność pomiaru mierzonej prędkości wody: nim. 1 %

Rozdzielczość pomiaru prędkości wody:  min 1mm/s

Rejestracja: Czujnik powinien posiadać wewnętrzy rejestrator danych pomiarowych, pozwalający na zapis min. 300 ostatnich wyników pomiarów

Typ transmisji: próbkowanie co min. 10 min

Format danych: Plik ASCII

Komunikacja: RS 232/422 lub SDI-12 umożliwiające wykorzystanie istniejącej infrastruktury telemetrycznej Zamawiającego.

Sposób montażu

Zamawiający zapewnia następują infrastrukturę do instalacji:

Przyczółek betonowy, umocniony Larsenami na lewym brzegu rzeki

Maszt telemetrii, do masztu jest doprowadzone zasilanie 230V, masz jest oddalony od W1 o około 30 m

Układ montażowy pod czujnik przepływu wody musi posiadać zdolność do podnoszenia i opuszczania czujnika wraz ze zmianami stanów wód. Regulacja musi być możliwa w sposób płynny.

Stany charakterystyczne wody dla stacji wodowskazowej Krapkowice to:

Stan ostrzegawczy: 340 cm

Stan alarmowy: 450 cm

Wzrost stanu wody na tym profilu nie przekłada się w sposób znaczący na wzrost szerokości rzeki.

Wodowskaz:

Pal wodowskazowy W1 z ceownika walcowanego UPN 300 mm  osadzony w dnie rzeki. Fragment brzegu (przyczółek) umocniony profilami Larsena.

Na stacji jest zainstalowanych 7 łat wodowskazowych.