Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa meteorologicznych termometrów szklanych zwykłych oraz termometrów szklanych hydrologicznych, wykonanych zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Meterologiczny termometr szklany, zwykły

Zakres pomiarowy musi zawierać przedział: -35 do 50°C, (może być większy) działka elementarna 0.2 stopnia.

Dopuszczalny błąd wskazań: 	0,4 stopnia dla temperatur poniżej 0°C

0,2 stopnia dla temperatur powyżej 0°C

Termometr przystosowany do pracy w pozycji pionowej, jego górna część zakończona jest metalową skuwką, umożliwiającą stabilne osadzenie w trzymadle.

Zbiorniczek termometru ma kształt zbliżony do kuli, między zbiorniczkiem a częścią ze skalą średnica obudowy jest mniejsza niż średnica zbiorniczka, co umożliwia wygodne przymocowanie batystu.

Ogólne wymiary termometru opisane są w normie: BN-76/5531-06.

Ciecz termometryczna barwiona

Skala termometru (podzielnia) umieszczona w sposób, który wyklucza możliwość przesunięcia się względem kapilary.

Każdy termometr musi być w sposób trwały oznaczony indywidualnym numerem egzemplarza.

- Termometr szklany hydrologiczny

Zakres pomiarowy musi zawierać przedział: -5 do 35°C, (może być większy) działka elementarna 0.2 stopnia.

Dopuszczalny błąd wskazań: 	0,4 stopnia dla temperatur poniżej 0°C

0,2 stopnia dla temperatur powyżej 0°C

Termometr w całkowicie szklanej obudowie. Zbiorniczek wykonany ze szkła termometrycznego, a pozostała część obudowy ze szkła dobrze spajającego się ze szkłem zbiorniczka.

Termometr ma zbiorniczek o średnicy ok. 8 mm, następnie odcinek kapilary w obudowie o zbliżonej średnicy. Powyżej tego odcinka obudowa termometru rozszerza się (z zachowaniem osiowości) i dalej ma kształt walca o średnicy ok. 17-- 20 mm i długości ok. 27 cm. Wewnątrz tej części znajduje się skala termometru. W górnej części termometr zamknięty jest półkuliście. Całkowita długość termometru do 36 cm.

Ciecz termometryczna barwiona.

Skala termometru (podzielnia) umieszczona w sposób, który wyklucza możliwość przesunięcia się względem kapilary.

Każdy termometr musi być w sposób trwały oznaczony indywidualnym numerem egzemplarza.

Przytoczona norma, wg której wykonywane były dotychczas użytkowane termometry jest normą starą, nieaktualną. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od niej związane ze zmianą cieczy termometrycznej, jak również z rozwoju technologii. Ważne jest ogólne zachowanie rozmiarów zewnętrznych termometrów.