Załącznik nr 5.1 do SIWZ

CZĘŚĆ nr 1

Oznaczenie sprawy: AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wypełniony Załącznik nr 5.1 -Specyfikacja Techniczna - Opis Przedmiotu Zamówienia , należy złożyć wraz z ofertą.

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego czujnika”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Barometr wyposażony w trzy przetworniki ( 1 sztuki) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | zakres mierzonego ciśnienia od 500 do1100 hPa |  |
|  | dokładność pomiaru ciśnienia ±0,1 hPa (przy 20ºC) |  |
|  | długoterminowa stabilność pomiaru ±0,1 hPa/rok |  |
|  | liniowość ±0,05 hPa |  |
|  | histereza ±0,03 hPa |  |
|  | rozdzielczość pomiaru ciśnienia 0,01 hPa |  |
|  | regulowany czas uśredniania pomiaru w zakresie od 1 do 600 s |  |
|  | temperatura pracy od - 40º do 55ºC |  |
|  | możliwość pracy w warunkach wysokiej wilgotności |  |
|  | protokół komunikacyjny RS232 (dane wyjściowe dostępne w formacie ASCII) |  |
|  | napięcie zasilania :12V (prawidłowa praca przy napięciu z zakresu 10-15V DC |  |
|  | wyposażony w min. 3 przetworniki |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Czujnik temperatury i wilgotności powietrza ( 21 sztuki) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | zakres pomiaru wilgotności od 0 do 100% |  |
|  | dokładność pomiaru wilgotności ±1% (przy 20ºC, |  |
|  | w zakresie od 0 do 90 %, ±2% w zakresie od 90 do 100%) |  |
|  | długoterminowa stabilność pomiaru wilgotności ±1%/rok |  |
|  | max wpływ temperatury ±0,05%/ ºC |  |
|  | temperatura środowiska pracy od -80 do +60 ºC |  |
|  | zakres pomiaru temperatury od -80 do +60 ºC |  |
|  | dokładność pomiaru lepsza niż ±0,1 ºC (w temperaturze 0 ºC) |  |
|  | obudowa min. IP66 (razem ze złączem) |  |
|  | protokół komunikacyjny RS485 |  |
|  | wyjście pomiaru wilgotności: analogowe 0...1V |  |
|  | wyjście pomiaru temperatury: 4 przewody, czujnik rezystancyjny PT100 lub analogowe 0...1V |  |
|  | zasilanie 12VDC (prawidłowa praca przy napięciu z zakresu 10-15 V DC) |  |
|  | przyrząd wyposażony w złącze 8 pinowe (wtyk M12 wg IEC 61076-2-101)zgodnie z rysunkiem ) |  |
|  | 1 - PT100 A 2 - RHout 0...1V 3 - PT100 A 4 - PT100 B 5 - PT100 B 6 - Agnd 8 - GND |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Czujnik temperatury gruntu ( 25 sztuki) Oferowany model…………………………………… Producent…………………………………… | pomiar z wykorzystaniem elementów PT100 |  |
|  | zakres pomiaru temperatury od -40 do 60 ºC |  |
|  | dokładność pomiaru lepsza niż ±0,1 ºC (w temperaturze 0 ºC) |  |
|  | czułość min. 0,4 Ohm/ ºC |  |
|  | Sygnał wyjściowy połączenie czteroprzewodowe |  |
|  | pomiar na głębokościach: + 5 cm, 0 -5cm, -10cm, -20cm, -50cm, -100cm |  |
|  | Czujnik temperatury 7xpt-100 IEC 751 1/3 klasa B |  |
|  | Materiał obudowy rura z włókna szklanego/ wypełnienie epoksydowe |  |
|  | Napięcie zasilania VCC 6…30 VDC |  |
|  | Wymiary dł 1200mm fi 20 mm |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT | …………………………….. |  |

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Czujnik temperatury nad gruntem ( 1 sztuki) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | wykonany z elementu PT100 |  |
|  | Średnica czujnika: 6mm, |  |
|  | Długość czujnika: 150mm |  |
|  | klasa: 1/3B |  |
|  | Materiał osłony: stal 316 |  |
|  | Długość przewodu: 10m, |  |
|  | Izolacja przewodu: PVC, |  |
|  | Wykonanie: zaciśnięty na okrągło, 4przewodowy, wtyk PUR |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT | …………………………….. |  |

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Miernik widzialności i pogody bieżącej (3 sztuki) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | zakres pomiaru widzialności (MOR) od 10 do 35000 m |  |
|  | dokładność pomiaru widzialności co najmniej +/-20% |  |
|  | raportowanie zgodnie z tabelą kodów WMO 4680 |  |
|  | rozpoznawanie min. 47 zjawisk zgodnie z tabelą WMO 4680 |  |
|  | temperatura środowiska pracy od -40º do 60ºC |  |
|  | wilgotność środowiska pracy od 0 do 100 % |  |
|  | port RS232, pracujący również jako port serwisowy |  |
|  | transmisja danych pomiarowych RS485 lub RS232 w formacie ASCII |  |
|  | dopuszczalne napięcie zasilania od 12VDC lub 24 VDC (w przypadku 24VDC w zestawie dopasowany zasilacz 230VAC/24VDC) |  |
|  | podgrzewanie głowic sensorów |  |
|  | przewód o długości 5m wraz z wtyczką w zestawie |  |
|  | wtyczka do podłączenia przyrządu w zestawie (umożliwiająca szczelne przyłączenie przewodu) |  |
|  | Masz do montażu czujnika |  |
|  | zestaw do montażu na maszcie |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT | …………………………….. |  |

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Wiatromierz ultradźwiękowy (6 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | zakres pomiaru prędkości wiatru od 0 do 75 m/s |  |
|  | próg zadziałania poniżej 0,1 m/s |  |
|  | rozdzielczość pomiaru prędkości 0,1 m/s |  |
|  | dokładność pomiaru prędkości 0 ... 75 m / s: ± 0,1 m / s lub 2% odczytu, w zależności od tego, która wartość jest większa |  |
|  | zakres pomiaru kierunku wiatru od 0 do 360 º |  |
|  | rozdzielczość pomiaru kierunku 1 º |  |
|  | dokładność pomiaru kierunku ±2 º (przy prędkościach powyżej 1 m/s) |  |
|  | regulowany czas uśredniania pomiarów od 1 do 30 s |  |
|  | transmisja danych pomiarowych do rejestratora stacji protokołem RS485 |  |
|  | dane dostępne w formacie ASCII NMEA |  |
|  | napięcie zasilania wiatromierza 9 do 15 VDC |  |
|  | wiatromierz ogrzewany, zasilanie ogrzewania 24-36 VDC |  |
|  | temperatura środowiska pracy od 40 º C do 60 º C |  |
|  | regulowane automatycznie, płynnie ogrzewanie min. 150 W |  |
|  | wykonanie korpusu wiatromierza ze stali nierdzewnej |  |
|  | IP66 lub lepsze |  |
|  | zestaw z uchwytem montażowym umożliwiającym szybki montaż do płaskiej powierzchni z wykorzystaniem 4 śrub |  |
|  | wysokość urządzenia (bez el. dodatkowych, montażowych itp.) min 340mm |  |
|  | wtyczka do podłączenia przyrządu w zestawie (umożliwiająca szczelne przyłączenie przewodu) |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Miernik wysokości podstawy chmur - Ceilometr (5 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | zakres pomiaru wysokości podstawy chmur od 0 do min. 7600 m |  |
|  | rozdzielczość przyrządu min 5m |  |
|  | dokładność wskazań 5m lub 1% (które większe) |  |
|  | typ lasera: dioda InGaAs |  |
|  | klasa bezpieczeństwa: 1M wg. IEC/EN60825-1 |  |
|  | napięcie zasilania 230 VAC |  |
|  | zakres temperaturowy pracy od – 40 do +60 º C |  |
|  | zakres wilgotnościowy pracy od 0 do 100 % RH |  |
|  | zakres wiatrowy pracy do 55 m/s |  |
|  | rodzaj transmisji danych RS485 |  |
|  | obudowa oporna na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych |  |
|  | klasa szczelności urządzenia min. IP65 |  |
|  | wyposażenie w kabel serwisowy typu RS |  |
|  | wbudowany system kondycjonowania okna pomiarowego (dmuchawa, grzanie) |  |
|  | raportowanie pokrycia chmur w oktanach dla każdej warstwy |  |
|  | wewnętrzna bateria podtrzymująca zasilanie |  |
|  | zaawansowany system autodiagnostyki, ostrzegania o zabrudzeniu okna / awarii |  |
|  | anty-odblaskowe pokrycie okna, optyki oraz filtr optyczny eliminujący obce światło |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabelach przyrządy spełniają wymagane w tabelach parametry.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |