Załącznik nr 1 E do SIWZ

Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawcy czujników pomiarowych systemu AWOS muszą spełniać wymagania określone w dokumentach ICAO Annex 3 oraz WMO nr 8, dotyczące wymagań czujników pomiarowych.

Do urządzeń (czujników) powinny być dołączone odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, dokumentacja techniczna w języku polskim zawierająca skróconą instrukcję działania i obsługi, oraz inne niezbędne instrukcje i gwarancje wydane przez producenta oraz Wykonawcę.

Zamawiane czujniki mają stanowić magazyn części zamiennych dla systemów AWOS. W IMGW-PIB działa 7 lotniskowych systemów zbierania i przetwarzania danych meteorologicznych AWOS, wyposażonych w zespoły czujników dedykowanych do tych systemów oraz w system informatyczny MetConsole, produkcji firmy DTN. Systemy AWOS dostarczają niezbędnych danych dla potrzeb funkcjonowania poszczególnych lotnisk i w przypadku awarii powinny być serwisowane w trybie 24-godzinnym, po rygorem zastosowania kar przez lotniska.

Systemy AWOS mają określoną konfigurację - tylko określone typy czujników obsługiwane są przez pliki konfiguracyjne systemu Metconsole. W przypadku awarii, zapasowy czujnik powinien być na tyle kompatybilny z systemem, aby bez konieczności zmian konfiguracyjnych, softwarowych i mechanicznych, mógł zostać wymieniony w trybie 24-godzinnym, bez konieczności modyfikacji pozostałych elementów systemów. Wobec tego wymaga się od dostawcy sprzętu, aby przyrząd był dostarczony wraz z odpowiednim plikiem w formacie xml, z zaszytą konfiguracją umożliwiającą oprogramowaniu MetConsole na współpracę z dostarczonym przyrządem. Plik musi posiadać certyfikat wystawiony przez producenta MetConsole. Ponadto w przyrządzie zastosowane złącza, przekroje przewody i sposoby mocowań muszą być dostosowane do obecnie wykorzystywanych w systemie.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Barometr wyposażony w trzy przetworniki

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego czujnika”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Barometr wyposażony w trzy przetworniki (1 sztuka) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | zakres mierzonego ciśnienia od 500 do1100 hPa |  |
|  | dokładność pomiaru ciśnienia ±0,1 hPa (przy 20ᵒC) |  |
|  | długoterminowa stabilność pomiaru ±0,1 hPa/rok |  |
|  | liniowość ±0,05 hPa |  |
|  | histereza ±0,03 hPa |  |
|  | rozdzielczość pomiaru ciśnienia 0,01 hPa |  |
|  | regulowany czas uśredniania pomiaru w zakresie od 1 do 600 s |  |
|  | temperatura pracy od - 40ᵒ do 55ᵒC |  |
|  | możliwość pracy w warunkach wysokiej wilgotności |  |
|  | protokół komunikacyjny RS232/4800/7/E/1 (dane wyjściowe dostępne w formacie ASCII) |  |
|  | Format danych wyjściowych: Typ PA11A Interwał wysyłania danych: 20 sekund Format: <sp>P1<sp>P1<sp>P3<sp>status<sp>average<sp>trend<cr><lf> ,gdzie: <sp> - znak spacji P1 - odpowiedź przetwornika 1 (z dokładnością 0.1 hPa) 5 znaków, w przypadku awarii przetwornika status błędu ///// P2 - odpowiedź przetwornika 2 (z dokładnością 0.1 hPa) 5 znaków, w przypadku awarii przetwornika status błędu ///// P3 - odpowiedź przetwornika 3 (z dokładnością 0.1 hPa) 5 znaków, w przypadku awarii przetwornika status błędu ///// status - 8 znakowy binarny status uśrednionego pomiaru 10000000 jest to status prawidłowy. average – 5 znakowy uśredniony pomiar z 3 kolejnych pomiarów wszystkich przetworników, błąd uśredniania ///// trend – 3znakowy trend ciśnienia z ostatnich 3 godzin, błąd wyświatlany jako /// <cr><lf> koniec bieżącej linii tekstu |  |
|  | napięcie zasilania: 24V (prawidłowa praca przy napięciu z zakresu 10 … 36 V DC) |  |
|  | wyposażony w min. 3 przetworniki |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

2. Czujnik temperatury i wilgotności powietrza

| Przedmiot zamówienia |  | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Czujnik temperatury i wilgotności powietrza (7 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… |  | zakres pomiarowy: od 0 do 100% |  |
|  |  | dokładność pomiaru wilgotności ±1% (przy 20ᵒC): w zakresie od 0 do 90 %, ±2% w zakresie od 90 do 100%)±5% |  |
|  |  | długoterminowa stabilność pomiaru wilgotności ±1%/rok |  |
|  |  | max wpływ temperatury ±0,05%/ ᵒC |  |
|  |  | temperatura środowiska pracy od -80 do +60ᵒC |  |
|  |  | zakres pomiaru temperatury od -80 do +60 ºC |  |
|  |  | dokładność pomiaru lepsza niż ±0,1ᵒC (w temperaturze 0ᵒC) |  |
|  |  | obudowa min. IP66 (razem ze złączem) |  |
|  |  | protokół komunikacyjny RS485/4800/7/E/1 dupleks połowiczny |  |
|  |  | wyjście pomiaru wilgotności: cyfrowe via RS485 |  |
|  |  | wyjście pomiaru temperatury: cyfrowe via RS485 |  |
|  |  | zasilanie 24VDC (prawidłowa praca przy napięciu z zakresu 7-28 V DC) |  |
|  |  | przyrząd wyposażony w złącze 8 pinowe (wtyk M12 wg IEC 61076-2-101)zgodnie z rysunkiem ) |  |
|  |  | 1 - Vout1(white 2 - RS-485 – B (brown) 3 – AGND (green) 4 – Vout2 (yellow) 5 - 6 – RS-485-A 7-Vcc (blue) 8 – GND (red) - SHIELD (black) |  |
|  |  | Format danych wyjściowych: RH= <value> %RH T= <value> ‘C Przykład: , Interwał wysyłanie danych: 60 sekund |  |
|  |  | Sposób wysyłania danych: Zapytanie od strony serwera, komenda: SEND a, gdzie a – adres urządzenia |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

3. Miernik pogody bieżącej

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Miernik pogody bieżącej (3 sztuki) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Pomiary: widoczność, MOR, EXCO, TEXCO, Aktualna pogoda. 47 Kody WMO Tabela 4680, Intensywność opadów i skumulowana ilość |  |
|  | Wyjście: RS232 |  |
|  | Zasada pomiaru: Rozpraszanie do przodu 45 ° |  |
|  | Błąd pomiaru: do 2% przy 2000m |  |
|  | Moc czujnika max: 24 V DC (około 23 W) |  |
|  | Moc grzewcza kaptura min: 45W |  |
|  | Ogrzewanie okien i monitorowanie zanieczyszczeń: wyposażone |  |
|  | Temperatura pracy: od -50 ° C do +60 ° C Wilgotność pracy: 0 - 100% RH |  |
|  | Stopień ochrony: IP66 |  |
|  | Waga (głowica czujnika) do..7,4 kg |  |
|  | protokół komunikacyjny: RS232/9600/8/N/1 |  |
|  | Urządzenie musi współpracować z zestawem kalibracyjnym VPF750 Calibration Kit |  |
|  | Format danych wyjściowych: Rozszerzona wiadomość danych VPF750 TM15<CR><LF> // Przedział wysyłania wiadomości: 15 sekund Format danych: <Date>,<Time>,VPF750,nnn,xxxx,aa.aa KM,cc, w1, w2,dd,eeeee,fff.fff,gg.gg KM, hhh.hh,±iii.ii,jjj.j C,kkk %,lll,±mmmmm,nnn,oo.oooo,ppp,qqqq<cs><crlf> ,gdzie <Date> - opcjonalna data w formacie DD/MM/YY (nie używane) <TIME> - opcjonalny czas w formacie HH:MM:SS (nie używane) VPF70 – numer modelu nnn – adres urządzenia(ustawione na 001) xxxx – ustawiony czas uśredniania (ustawione 0015) aa.aa KM – uśredniony parametr MOR cc – kod pogody bieżącej zgodny z WMO table 4680 z instrukcji urządzenia w1 – poprzednie zjawisko typ 1 kod synop w2 – poprzednie zjawisko typ 2 kod synop dd – rodzaj zakłócenia dla widzialności, puste brak przeszkód, HZ zamglenie, FG mgła itd… eeeee – kod raportu Metar fff.fff – intensywność opadu (mm/hr) gg.gg KM – parametr MOR chwilowy hhh.hh uśredniony parameter Total Exco (/KM) ±iii.ii - uśredniony parametr rozpraszania Exco (Back Scatter Channel Exco) (/KM) ±jjj.j C – temperatura kkk % - wilgotność względna lll – wskaźnik opadu ±mmmmm uśredniona z 1 minuty wartość ALS n n n – status urządzenia (instrukcja urz. paragraf 4.2) oo.ooo – suma opadu z ostatniej minuty w mm p p p status urządzenia ALS (instrukcja urz. paragraf 4.2) qqqq – suma cząsteczek ostatniej minuty <cs> suma kontrolna (opcjonalna), Przykład ramki VPF750,001,0060,09.30 KM,52,/,/, ,DZ ,000.426,08.76 KM,000.32, +000.14,+008.6 C,086 %,099,+00125,OOO,00.0071,OOO,0148 |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

4. Miernik widzialności

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Miernik widzialności (2 sztuki) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Pomiary : widzialność, MOR, Aktualna pogoda. 14 Kody WMO Tabela 4680, |  |
|  | Zasada pomiaru : Rozpraszanie do przodu 45 ° |  |
|  | Błąd pomiaru: do 5% przy 1500m |  |
|  | Moc czujnika: 9-36 V DC (około 6 W) |  |
|  | Moc grzewcza kaptura: 24 V AC lub DC (36 W) |  |
|  | Ogrzewanie okien i monitorowanie zanieczyszczeń : wyposażone |  |
|  | Temperatura pracy: od -40 ° C do +60 ° C |  |
|  | Wilgotność otoczenia: 0 - 100% RH |  |
|  | Stopień ochrony : IP66/IP67 |  |
|  | Waga do 4,5 kg |  |
|  | Protokół komunikacyjny: RS232/9600/8/N/1 |  |
|  | Urządzenie musi współpracować z zestawem kalibracyjnym SWS – 50 Calibration Kit |  |
|  | Format danych wyjściowych: Standardowa ramka SWS 050 + ramka danych ALS-2 TM15<CR><LF> // Przedział wysyłania wiadomości: 15 sekund <Date>,<Time>,SWS050,NNN,XXX,AA.AA KM,BB,CCC.CC,DDD, <cs><crlf> <Date> - opcjonalna data w formacie DD/MM/YY (nie używane) <TIME> - opcjonalny czas w formacie HH:MM:SS (nie używane) SWS 050 – nagłówek NNN – adres urządzenia (001) XXX – ustawiony czas uśrednienia (015) AA.AAA KM – uśredniona wartość parametru MOR bb – kod zjawiska zakłócenia widzialności zgodny z tabelą 4680 WMO ccc.cc wartość parametru Total Forwrd Scatter Exco ddd – status urządzenia (zgodnie z instrukcją urządzenia paragraf 4.2) <cs> suma kontrolna (opcjonalnie) , przykład SWS050,001,060,00.14 KM,30,022.18,XOO |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

5. Wiatromierz ultradźwiękowy

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Wiatromierz ultradźwiękowy (1 sztuka) Oferowany model ………………………………….. Producent …………………………………… | Prędkość wiatru zakres pomiarowy: 0 ... 60 m / s Rozdzielczość: 0,1 m / s (standard) Dokładność: ± 0,3 m / s rms (<5 m / s) ± 3% wartości skutecznej (5 m / s ... 60 m/s) |  |
|  | Kierunek wiatru zakres pomiarowy: 0 ... 360° Rozdzielczość: 1 °; 0,1 ° w specjalnych telegramach Dokładność : ± 2 ° WS> 2 m / s |  |
|  | Temp. Wirtualna zakres pomiarowy:-40 ... +80°C Rozdzielczość: 0,1K Dokładność: ± 0,5K |  |
|  | Sygnały statusu ogrzewanie, błąd sekcji pomiarowej, sekcja pomiaru temperatury |  |
|  | Protokół komunikacyjny: RS422/9600/8/N/1 |  |
|  | Zakres wyjściowy 1 na 10 ms do 1 na 60 sekund |  |
|  | Protokół ASCII (wstępnie wybrany) |  |
|  | 6 ... 60 V DC lub 10 ... 42 V AC / 1,2 W Ogrzewanie 24 V AC / DC, typ 25W |  |
|  | Złącze: 19 pol.; Montowanie na maszcie 1,5 ''; Obudowa: plastik LEXAN (poliwęglan, stabilizowany UV); Stopień ochrony : IP 67 |  |
|  | Uśrednianie 3 sekundy Pomiar 3 sekundy Sposób wysyłania: automatyczne co 3 sekundy Jednostka miary: węzły Format danych wyjściowych: VD (STX)xx.x<sp>xxx*xx(CR)(ETX), gdzie (STX) – początek ramki xx.x wartość prędkości wiatru, rozdzielona znakiem ascii „.” HEX 2E <sp> znak spacji w kodzie ascii HEX 20 xxx – wartość kierunku wiatru * znak ascii HEX 2A xx – suma kontrolna (CR)(ETX ) - zakończenie ramki |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

6. Miernik wysokości podstawy chmur Ceilometr

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrzadu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Miernik wysokości podstawy chmur Ceilometr (2 sztuki) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Zakres pomiarowy : 0 - 7 500 m |  |
|  | Rozdzielczość: 10 m |  |
|  | Dokładność: Większa niż ± 10 m lub ± 1% wysokości (w zależności co lepsze) |  |
|  | Częstotliwość pomiaru: 15, 30, 60, 120 sekund |  |
|  | Protokół serwisowy RS232 (2400/8/n/1) protokół ASEA |  |
|  | Dane wyjściowe: Wysokość do trzech podstaw chmur, status ceilometru, profil rozproszenia wstecznego |  |
|  | Temperatura pracy -40 - +55 ° C |  |
|  | Zasilanie: 230V, 45 - 65 Hz, (Elektronika 30VA, głowica 200VA) |  |
|  | Waga 15 kg (bez podstawy) |  |
|  | Bezpieczeństwo laserowe: Bezpieczna dla oczu Klasa 1M zgodnie z IEC 60825-1 |  |
|  | Opcje : Dmuchawa do okien, migawka słoneczna, zasilanie 12 V DC |  |
|  | Akcesoria: Dmuchawa |  |
|  | Protokół komunikacyjny: RS232/9600/8/N/1 |  |
|  | Format danych wyjściowych: <STX><CR><LF> DATABLOCK 1<CR><LF>DATABLOCK 2<CR><LF><ETX><LRC> <STX><CR><LF>SIGNAL PROFILE BLOCK<ETX><LRC>, Przykład ramki: Załącznik 1 |  |
|  | Sposób wysyłania danych: Automatycznie wysyłanie co 30 sekund (okres próbkowania 15 sek.) |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

7. Deszczomierz grzany

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deszczomierz grzany (1 sztuka) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Zakres pomiarowy: 0 - 200 mm |  |  |
|  | Dokładność: ± 2% z korektą intensywności |  |  |
|  | dokładność: ±0,1 mm |  |  |
|  | - wyjście impulsowe: kontaktron - zabezpieczenie przed polaryzacją - sygnał bez odbiciowy |  |  |
|  | Zdolność przełączania: max. 30 VDC / 0,5 A |  |  |
|  | Powierzchnia zbierania: 200 cm2 standard WMO |  |  |
|  | Temperatura pracy: -20 ... + 70 ° C - brak oblodzenia - brak zaspy |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 4 ... 30 VDC |  |  |
|  | Dane dotyczące ogrzewania: - elektr. kontrolowane ogrzewanie dwuprzewodowe - kontrolowana temperatura 4 ± 2° C w zakresie -20 ... + 4 ° C - moc grzewcza 150 W - napięcie zasilania 24 VDC |  |  |
|  | Wymiary: H 292 mm • Ø 190 mm |  |  |
|  | Waga do 3 kg |  |  |
|  | Elementy pomiarowe: - system ważenia wywrotek -precyzyjne wiadro ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Obudowa: anodowane aluminium |  |  |
|  | Protokół komunikacyjny: SDI-12 via RS485/1200/7/E/1 dupleks połowiczny Odpytywany przez serwer: aD0! (co 60 sekund) – wyjście danych aCC!– rozpoczęcie pomiaru, gdzie a – adres urządzenia |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

8. Miernik luminancji tła

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Miernik luminancji tła (2 sztuki) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Pomiar: luminancja tła 2-40 000 Cdm-2 (0,5-11,700 fL) |  |
|  | Wyjście: szeregowe RS232 9600/8/n/1 |  |
|  | Odpowiedź widmowa: Zakres czułości długości fali 420-675nm, pik 565nm. Analogiczna do widmowej wydajności świetlnej CIE |  |
|  | Błąd pomiaru: <10% |  |
|  | Pole widzenia: 6 ° |  |
|  | Okres uśredniania: 60 s |  |
|  | Moc czujnika: 9-36 V DC (2 W) |  |
|  | Moc grzewcza kaptura:12 W (24 V AC lub DC) |  |
|  | Ogrzewanie okien i monitorowanie zanieczyszczeń - wyposażone |  |
|  | Temperatura pracy: -40 ° C do 70 ° C, -60 ° C do 70 ° C (z rozszerzoną opcją ogrzewania) |  |
|  | Wilgotność otoczenia: 0 - 100% RH |  |
|  | Stopień ochrony IP66 |  |
|  | Waga (głowica czujnika) 1,5 kg |  |
|  | Urządzenie musi współpracować z urządzeniami VPF750 i SWS050, które pośredniczą w przekazywaniu danych do serwera, Urządzenie musi współpracować z zestawem kalibracyjnym ALS-2 CAL |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

9. Czujnik temperatury nad  Gruntem

| Przedmiot zamówienia |  | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czujnik temperatury nad Gruntem (1 sztuka) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… |  | wykonany z elementu PT100 |  |  |
|  |  | Średnica czujnika: 5mm, |  |  |
|  |  | Długość czujnika: 120mm |  |  |
|  |  | klasa: 1/3B |  |  |
|  |  | Materiał osłony: stal 316 |  |  |
|  |  | Długość przewodu: 7.5 m, |  |  |
|  |  | Izolacja przewodu: PVC, |  |  |
|  |  | Wykonanie: zaciśnięty na okrągło, 4 przewodowy, wtyk PUR |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

10. Zestaw do kalibracji urządzenia SWS-050

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do kalibracji urządzenia SWS-050 (5 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | zestaw dedykowany do kalibracji urządzenia SWS-050, będącego elementem systemu AWOS |  |

11. Zestaw do kalibracji urządzenia VPF-750

| Przedmiot zamówienia |  | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do kalibracji urządzenia VPF-750 (5 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… |  | zestaw dedykowany do kalibracji urządzenia VPF-750, będącego elementem systemu AWOS |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

12. Zestaw do kalibracji urządzenia ALS2

| Przedmiot zamówienia |  | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do kalibracji urządzenia ALS2 (5 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… |  | zestaw dedykowany do kalibracji urządzenia ALS2, będącego elementem systemu AWOS |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

13. Zestaw filtrów do dmuchawy ceilometru

| Przedmiot zamówienia |  | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw filtrów do dmuchawy ceilometru (1 sztuka) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… |  | zestaw dedykowany do dmuchawy Ceilometru |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

Uwaga:

Brak wskazania parametrów oferowanego urządzenia w Specyfikacji Technicznej lub modelu i nazwy producenta, będzie uznane jako niezgodność treści oferty z SIWZ, polegającą na niezgodnym z wymaganiami SIWZ, opisaniu przedmiotu oferowanego świadczenia.

Wobec powyższego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

Do urządzenia powinny być dołączone odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, dokumentacja techniczna w języku polskim zawierająca skróconą instrukcję działania i obsługi, oraz inne niezbędne instrukcje i gwarancje wydane przez producenta oraz Wykonawcę.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |